## 基建
类型 | 房间号 | 使用人（联系人） | 建设单位 | 现场存在问题（逐条列出） | 配套图件说明（明确定位） | 基建回复结果 | 备注
基建 | A101 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A101
基建 | a101 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A103 | 环境教学（王娇娇13758189596） | 北京国马 | 现场未找到纯水点进水和380V供电 | A103、A703、A721.word |  |  | A103
基建 | A103 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A103
基建 | a103 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A104 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A104
基建 | a104 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 1. 隔墙的位置、高度、长度不对，需要全部拆除后重新砌。 两道隔墙净长度5.8米，高1.3米，为单砖薄墙，墙面贴白色瓷砖，左隔墙与左侧墙面之间净距5米，右隔墙与左隔墙之间净距5米。 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 2. 新砌两面隔墙两侧和原有的三面墙（不包括靠门墙）侧均没有上水管和下水管，需要布置自来水的上水和下水管。新砌两面隔墙两侧和原有的三面墙（不包括靠门的墙）均沿墙敷设上水管和下水管，左隔墙的右侧面还需敷设纯水管，上水管标高0.9米。纯水管标高0.8米。实验台桌的边台和中央台标有水槽的位置需要接上下水管。下水总管安装在楼板以下，保证顺利排水，下水口地面接管DN80。 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 3. 所有墙面包括靠门的墙面均需安装三孔带开关插座，现有墙面电源位置偏低，需要调高。 所有墙面包括靠门的墙面和隔墙两侧均需安装三孔带开关插座，插座间隔1.5米，标高1.0米。实验台桌下要拉220V电源线，有设备的地方要设置电源插座。 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 4. 中间实验台的电源和水管位置需要调整，对应水槽位置处需要安装上下水。地面相应位置处设置地漏，地面坡度要利于排水 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 5. 实验室地面没有地漏，需要补上。 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 6. 因为水处理实验地面积水多，要求地砖必须防滑，以免学生跌倒受伤。 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 | 郭立新 | 北京国马 | 7. 其他内容见平面图、水电位置图及说明。 | A105-污水处理隔墙及水电位置图.PNG，A105-污水处理平面图20190511.PNG，A105（污水处理）基建及水电要求20190511.doc |  |  | A105
基建 | A105 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A105
基建 | a105 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A107 | 陈 慧 | 北京国马 | 如图A107x1.png圈红处，原基建图设水槽位置，实地勘查时只看到下水管，而无上水管。 | A107x1.png |  |  | A107
基建 | A107 | 陈 慧 | 北京国马 | A107需提前铺设相应的空开电源管线。 | A107x2.png和A107空开示意.rar |  |  | A107
基建 | A108 | 倪伟敏 | 北京国马 | 实验室通风柜上下水位置偏离不在一个地方，通风柜位置不对，隔间位置不对。按原设计图施工 | A108实验室.pdf |  |  | A108
基建 | A108 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A108
基建 | a108 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A110 | 石陆娥 | 北京国马 | 1. 放置发酵罐位置没有抬高 | A110.png+A110酶工程与发酵工程实验室.pdf |  |  | A110
基建 | A110 | 石陆娥 | 北京国马 | 2. 放置发酵罐位置没有排水沟 | A110.png+A110酶工程与发酵工程实验室.pdf |  |  | A110
基建 | A110 | 石陆娥 | 北京国马 | 3. 放置发酵罐区域没有大功率电（需要5个以上大功率插座380V） | A110.png+A110酶工程与发酵工程实验室.pdf |  |  | A110
基建 | A110 | 石陆娥 | 北京国马 | 分别对应发酵罐 控制系统 空气压缩机 蒸汽发生器 灭菌锅 | A110.png+A110酶工程与发酵工程实验室.pdf |  |  | A110
基建 | A110 | 石陆娥 | 北京国马 | 4. 此区域增加水槽。 | A110.png+A110酶工程与发酵工程实验室.pdf |  |  | A110
基建 | A110 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A110
基建 | A110 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A110
基建 | a110 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A111 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A111
基建 | a111 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A112 | 工会活动室（周婷 13605704553） | 北京国马 | 工会活动室需增加一个隔断（实体墙或者石膏板+隔音棉），每面墙都安装好足够的电源插座。 | A112.png |  |  | A112
基建 | A143 | 裴晋珍 | 北京国马 | 需预留上下水点 | 拟南芥培养间、处理间及蛙房，PEI-基建配合清单20190509附图.pdf |  |  | A143
基建 | A201 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A201
基建 | a201 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A202 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核 |  |  |  | A202
基建 | a202 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A203 | 生科生技教学（赵红燕） | 北京国马 | 1. 实验准备室没有水槽，需要准备室边台处加一个水槽（加装位置见右图红色箭头所指）；教学实验室中央台水槽只有一侧有，需要改成在中央台另外一侧也加装上下水（加装位置见右图红色箭头所指） | A203-加装水槽.png |  |  | A203
基建 | A203 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a203 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A205 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a205 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A206 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a206 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A207 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a207 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A208 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a208 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A209 |  |  | 380V电设计有（未发现主楼有电泳室)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a209 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A212 | 陈建明15988873137 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-4*25+1*16-MR | A212 A213 A214电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求18.3KW | A212
基建 | A212 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A213 | 庞基良13396814765 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-4*25+1*16-MR | A212 A213 A214电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求23.2KW | A213
基建 | A214 | 张玄13605702702 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-5*16-MR-JDG40 WC CC | A212 A213 A214电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求27KW | A214
基建 | A214 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A301 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A325 | 应奇才（倪君） | 北京国马 | 插座（除实验台上二个，其它好像都没装），需增加五个:培养架插座二个；光照培养箱插座一个；三色光培养箱插座二个 | A325.png |  |  | A325
基建 | A401 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a401 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A402 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a402 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A403 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a403 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A404 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a404 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A405 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a405 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A406 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 | 荧光PCR实验台上需要，PEI-基建配合清单20190509附图.pdf |  |  | A406
基建 | a406 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A406A407 |  | 求是人工 | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A407 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A407 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A407
基建 | A407 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A407 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A407
基建 | A407 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 3.通风柜排风管拆除 | A407 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A407
基建 | A407 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 4.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A407 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A407
基建 | A407 | 裴晋珍 | 求是人工 | 需预留上下水点 | 细胞房内，PEI-基建配合清单20190509附图.pdf |  | 18868764429 | A407
基建 | A408 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A408
基建 | A408 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A408
基建 | A408 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A408
基建 | A408、A412、A411、A410、 | 裴晋珍 | 求是人工 | 需预留上下水点 | 拟南芥培养间、处理间及蛙房，PEI-基建配合清单20190509附图.pdf |  |  | A408、A412、A411、A410、
基建 | A409 | 李春阳组（亢介玉老师：157571211726） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A409
基建 | A409 | 李春阳组（亢介玉老师：157571211726） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A409
基建 | A409 | 李春阳组（亢介玉老师：157571211726） | 求是人工 | 3.现场房间只预留了一组网线，每个房间需要一路 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A409
基建 | A410 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A410
基建 | A410 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A410
基建 | A410 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 3.现场房间只预留了一组网线，每个房间需要一路 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A410
基建 | A410 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 4.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A410
基建 | A411 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A411
基建 | A411 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A411
基建 | A411 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A411
基建 | A412 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A412
基建 | A412 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A412
基建 | A412 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A412
基建 | A413 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A413
基建 | A413 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A413
基建 | A413 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A408 A409 A410 A411 A412 A413 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A413
基建 | A414 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 | 加网线 |  |  | A414
基建 | A415 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 | 加网线 |  |  | A415
基建 | A416 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 | 加网线 |  |  | A416
基建 | A417 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 | 加网线 |  |  | A417
基建 | A418 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a418 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A501 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a501 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A502 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A502 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a502 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A503 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  | 办公室用电量需求5KW | A503
基建 | A504 | 陶艳梅 | 北京国马 | 1隔离间的水盆请迁移到胚胎解剖间（特别重要） | A504 水盆改动后.jpg |  |  | A504
基建 | A504 | 陶艳梅 | 北京国马 | 2 胚胎解剖间及隔离间现场发现均没有电 | A504 水盆改动后.jpg |  |  | A504
基建 | A505 | 陶艳梅 | 北京国马 | A505整个房间没有电 | A505配电图.pdf |  |  | A505
基建 | A507 | 陶艳梅 | 北京国马 | 通风橱旁边需要再加一个上下水 | A507 改动后.jpg |  |  | A507
基建 | A507 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a507 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | a508 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A509 | 陶艳梅 | 北京国马 | A509实验耗材储藏区没有照明灯 | A507 改动后.jpg |  |  | A509
基建 | A511 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A512 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 | 玻璃窗户由于隔墙，导致只能开一半，建议改变窗户位置。 |  |  | 办公室用电量需求5KW | A512
基建 | A512 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A512
基建 | A512 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A512
基建 | A513 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 | 房间内没有窗户，存在安全问题，强烈建议在墙体上开窗户。 |  |  | 用电量需求10KW | A513
基建 | A513 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A513
基建 | A513 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A513
基建 | A514 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  | 办公室用电量需求5KW | A514
基建 | A515 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 | 需要确认是否按原设计有一个380V的大功率插座。 |  |  |  | A515
基建 | A515 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A515
基建 | A515 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A515
基建 | A515 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 | 根据设计结合现场，地面靠近西侧窗户留的电线头不能被实验台桌覆盖，会暴露在外面，建议向房间中央移位。上下水管太靠近东侧的墙面，特别是纯水管的上下水离门口太近，做上实验台后安全通道会很拥挤，建议向房间中央移位。 |  |  | 用电量需求50-60KW | A515
基建 | A515 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A515
基建 | A515 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  |  | A515
基建 | A515 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a515 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A516 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 北京国马 |  |  |  | 用电量需求5KW | A516
基建 | A517 | 羊雪芹15988848856 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-4*35+1*16-MR | A517电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求60.4KW | A517
基建 | A517 | 张遵义（黄华荣、羊雪芹） | 金长安 |  |  |  | 细胞房+实验室设计要求，用电量15-20KW | A517
基建 | A520 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a520 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A523 | 杨老师15988848856 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-5*6-MR-JDG40 WC CC | A523电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求8.8KW | A523
基建 | A601 | 待定 | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A601 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A601
基建 | A601 | 待定 | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A601 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A601
基建 | A601 | 待定 | 求是人工 | 3.现场房间没有预留网线 | A601 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A601
基建 | A601 | 待定 | 求是人工 | 4.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A601 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A601
基建 | A601 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A602 | 白雪莲/周婷（15867180423/13605704553） | 北京国马 | 需加装通风窗户 | A602.png |  |  | A602
基建 | A603 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a603 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A604 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a604 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A609 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a609 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A611 | 杨老师15988848856 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-4*70+1*35-MR | A611电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求88.8KW | A611
基建 | A611 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a613 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A702 | 戴文红 | 北京国马 | 1、仪器室与钢瓶室之间选择择密闭性好的门，门朝仪器室东侧开。 | A702稳定同位素质谱仪实验室.pdf |  |  | A702
基建 | A702 | 戴文红 | 北京国马 | 2、设备电源情况1）、电源质谱仪主机及其外围设备，分别连接至供电源插座，需满足以下要求：1.电源：230V AC，50-60Hz。2.需有独立接地线。3.实验台安装7个三孔插座（不连入实验楼电网，而是留出一个插头即可，用于接入UPS电源），实验室其他插座按照正常情况分布并接入实验楼电网。 | A702稳定同位素质谱仪实验室.pdf |  |  | A702
基建 | A703 | 环境教学（王娇娇13758189596） | 北京国马 | 1、 现场没找到380v电，2、 万象集气罩（每个中央台一个）未找到排气装置;3、落地处每隔60cm加一组墙插，离地面30cm左右。 | A103、A703、A721.word |  |  | A703
基建 | A703 |  | 北京国马 | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a703 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A704 | 戴文红13067884565 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | A704 A705电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求18.5KW | A704
基建 | A704 |  | 金长安 | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A705 | 戴文红13067884565 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*6-MR-JDG32 WC | A704 A705电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求13.3KW | A705
基建 | A705 | 戴文红 | 金长安 | 1、开设活动窗户 |  |  | 已上报基建处，请进一步核实 | A705
基建 | A705 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A706 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a706 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A707 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a707 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A711 | 陈敏 | 北京国马 | 2、由于空间调整，电源插座的位置，特别是实验台靠墙一侧要设置电源插座，办公桌相应位置要有电源插座。 | A711专任教师办公室.pdf |  |  | A711
基建 | A711 | 陈敏 | 北京国马 | 3、房间用玻璃隔断和移门。 | A711专任教师办公室.pdf |  |  | A711
基建 | A-712 | 施农农 13957160251 | 北京国马 | 1．在长度中间位置（4米左右）做封顶玻璃隔断，上部三分之一封死，下部三分之二做玻璃移门；不知道插座位置和数量，建议两侧墙上多安装几相插座。 |  |  |  | A-712
基建 | A718 | 戴文红 | 北京国马 | 1、南面墙留好插座，并带有2个380V插座。 | A718.pdf |  |  | A718
基建 | A718 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核 | A718.pdf
基建 | A719 | 戴文红 | 北京国马 | 1、西南角水槽的左侧、右侧 各设立2个“380V、50HZ”的插座； |  |  |  | A719
基建 | A719 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a719 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A722 | 陈 慧 | 北京国马 | A722与A721之间现为玻璃隔断，需做彩钢板材质 | A722.png |  |  | A722
基建 | A722 | 陈 慧 | 北京国马 | 灭菌锅处插座为16A，功率分别为3000w和3500w。 | A722.png |  | A722总入电量不得低于30KW | A722
基建 | A722 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a722 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A723 |  |  | 380V电设计，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A801 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 1、没有做隔断，隔断离里面的墙面3m距离（如图所示），隔断做成全玻璃的； | A801-A802-A807-张杭君 |  | 隔断需要离墙3m | A801
基建 | A801 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 2、转轴投影安装会出现布线及修复开口等问题； | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A801
基建 | A801 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 3、靠窗的墙体有空隙，与802是相通的，需填充； | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A801
基建 | A801 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 4、进门左墙加2个网口，加4个墙插；进门右墙加3个网口，加3个墙插；门旁边的墙加1个墙插（如图示） | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A801
基建 | A801 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 5、没有看到灯的位置。 | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A801
基建 | A802 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 1、隔断问题（空间太小，没有按图纸做）目前靠窗里墙到隔断1.1m，靠窗外墙到隔断1.8m，原图纸至少靠窗里墙到隔断1.7m，靠窗外墙到水槽2.4m；隔断做成全玻璃的； | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A802
基建 | A802 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 2、靠窗的墙体有空隙，与801是相通的，需填充； | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A802
基建 | A802 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 3、进门左墙加2个墙插；进门右墙加2墙插。 | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A802
基建 | A803 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a803 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A804 | 倪伟敏 | 北京国马 | 发动机实验用房 隔墙没有做。需做砖墙 | A804.pdf |  |  | A804
基建 | A804 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a804 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A805 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a805 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A807 | 唐娟17816046679 | 北京国马 | 1、没有地漏，如图所示添加2个地漏。同时，在地漏处做2个20-30cm高的水泥槽，水泥槽的大小是：60cm*3.5m。水泥槽表面需要图一层环氧树脂 | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A807
基建 | A807 | 唐娟17816046679 |  | 2、如图所示的加墙插，一共16个墙插。 | A801-A802-A807-张杭君 |  |  | A807
基建 | A807 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | A808 | 金仁村（黄宝成） | 北京国马 | 该间实验室为玻璃幕墙，需要设置窗户，加强实验过程中的通风 | 在实验室两个大门正对处以及中部位置分别开设三个窗户。窗户开设位置示意图见附件A808污水处理技术实验室-0512.pdf |  |  | A808
基建 | A808 | 金仁村（黄宝成） | 北京国马 | 380V空开一个 | 用于马弗炉（8KW），A808污水处理技术实验室-0512.pdf |  | 实验室接入总电量为35 KW。插座安装及开窗位置请见附图 | A808
基建 | A808 | 金仁村（黄宝成） | 北京国马 | 220V空开一个 | 用于管式炉（3KW），A808污水处理技术实验室-0512.pdf |  |  | A808
基建 | A808 | 金仁村（黄宝成） | 北京国马 | 普通220V插座共7个 | 冰箱等普通设备，A808污水处理技术实验室-0512.pdf |  |  | A808
基建 | A808 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a808 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A809 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a809 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A810 | 王繁（13185072357） | 北京国马 | 进门墙上插座较少，落地电器使用不便。增加4个插座，用于4台冰箱。 | A810.jpg |  |  | A810
基建 | A810 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a810 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A811 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a811 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A817 | 王繁（13185072357） | 北京国马 | 进门两边墙上插座较少，落地电器使用不便。每边墙上增加4个插座，用于4台冰箱，2台烘箱，2台培养箱，2台超净台，2台蒸汽灭菌锅。 | A817.jpg |  |  | A817
基建 | A817 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a817 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A818 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | a818 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | A819 | 王繁（13185072357） | 北京国马 | 现在下水管在墙角，这和设计的水槽的位置不符。需要改变边台长度，沿着窗边布满边台，水槽位置移到墙角。和门对着的墙边也布设边台，两个边台呈L形布设。窗户对面墙边的边台取消，增加5个插座，用于落地设备，主要放置5台生物反应器。 | A819.jpg |  |  | A819
基建 | A820 | 张杭君13819172516 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-4*35+1*16-MR | A822 A825电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求58.4KW | A820
基建 | A821 | 金仁村组（黄老师：18158415086） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | A821 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A821
基建 | A821 | 金仁村组（黄老师：18158415086） | 求是人工 | 2.现场未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | A821 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A821
基建 | A821 | 金仁村组（黄老师：18158415086） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | A821 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | A821
基建 | A822 | 唐娟17816046679 | 金长安 | 没有地漏，每个桶旁边设计了地漏,如图所示 | A822-A825-张杭君 |  |  | A822
基建 | A822 A825 | 张杭君13819172516 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJY-1-4*35+1*16-MR | A822 A825电.pdf |  | 总电箱位置预留3米， | A822 A825
基建 | A822 A825 | 张杭君13819172516 | 金长安 | 老师要求增加室内地漏 | A822 A825（增加地漏）.pdf |  | A822装8个防臭地漏 A825装6个防臭地漏 | A822 A825
基建 | A825 | 唐娟17816046679 | 金长安 | 没有地漏，每个土培架下面, 如图所示 | A822-A825-张杭君 |  |  | A825
基建 | B101 | 应奇才老师4间顶置光/于彦春老师2间顶置光1间培养架 | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | B101 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | B101
基建 | B101 | 应奇才老师4间顶置光/于彦春老师2间顶置光1间培养架 | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | B101 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | B101
基建 | B101 | 应奇才老师4间顶置光/于彦春老师2间顶置光1间培养架 | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | B101 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | B101
基建 | B102 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b102 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B106 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b106 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B108 | 辛越勇 | 北京国马 | 缺少电源插座 | 东侧、南侧、北侧墙都需要间隔2米安装电源插座，总功率很大，需要15A以上 |  | 吸收和荧光光谱仪2台；层析柜2台；超低温冰箱2台；双向电泳仪2台；超净台1台等 | B108
基建 | B108 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b108 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B109 | 辛越勇 | 北京国马 | 缺少电源插座 | 东侧、西墙需要间隔2米安装电源插座，普通电路即可 |  | 多台计算机；冰箱4台 | B109
基建 | B110 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B111 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b111 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B113 | 于彦春15868489432 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | B112 B113电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求15.9KW | B113
基建 | B113B1 | 于彦春15868489432 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | B112 B113电.pdf |  | 总电箱位置预留3米， | B113B1
基建 | B114 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b114 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B116 | 于彦春15868489432 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG40 WC | B116电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求13.1KW | B116
基建 | B201 | 陈伟杰15868877822 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*6-MR-JDG32 WC | B201 202 203电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求11KW | B201
基建 | B201 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B202 | 陈伟杰15868877822 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | B201 202 203电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求11KW | B202
基建 | B202 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B203 | 陈伟杰15868877822 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | B201 202 203电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求11KW | B203
基建 | B203 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B205 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b205 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B206 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b206 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B207 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B207 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B207 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b207 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B209 |  | 北京国马 | 室四周墙边上每1.2米处需增加一组电源，约15组10A电源，在靠近窗边下面在增加四组16A电源。隔断里上下水位置调整，见附表8. | B209窗下按6组电源.pdf |  |  | B209
基建 | B209 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b209 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B214 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b214 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B301 | 应奇才15869015629 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG40 WC | B301 313电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求30.8KW | B301
基建 | B301 | 应奇才 | 金长安 | 衣帽间隔间不要 |  |  |  | B301
基建 | B301 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B303 | 应奇才 | 北京国马 | 通风柜移到另一个通风口下 |  |  |  | B303
基建 | B303 | 应奇才 |  | 靠窗边台加长；隔墙东侧加插座5个 |  |  |  | B303
基建 | b303 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B307 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B307 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B307 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B307 | 王慧中（卢江杰） | 北京国马 | 南北向隔断太靠西面，导致靠西的隔间太小，而且靠南的小隔间没有可打开的窗户，希望隔断向东平移至可开的窗户。 |  |  |  | B307
基建 | B308 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B308 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b308 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B311 | 应奇才 | 北京国马 | 玻璃隔墙不要 |  |  |  | B311
基建 | B312 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B313 | 应奇才15869015629 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*6-MR-JDG32 WC | B301 313电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求14.8KW | B313
基建 | B313 | 应奇才（倪君） | 金长安 | 衣帽间隔间不要 |  |  |  | B313
基建 | B401 | 章鹏程15858240896 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-4*35+1*16-MR-JDG40 WC | B401 403 404电 .pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求20KW | B401
基建 | B401 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B402 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B402 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B403 |  | 金长安 | 380V电设计有(已预留三相电源，专业厂家深化设计)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B403 B404 | 章鹏程15858240896 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG40 WC | B401 403 404电 .pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求21.7KW | B403 B404
基建 | B405 | 章鹏程15858240896 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-4*35+1*16-MR-JDG40 WC | B405电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求57.3KW | B405
基建 | B406 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B406 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B406 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b406 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B408 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B408 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B408 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b408 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B411 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | b411 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | B412 | 章鹏程 | 北京国马 | B412 需要增开一扇窗户 | 墙体中间即可 |  |  | B412
基建 | B412 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | B413 |  |  | 380V电设计有（详新联系单），现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | C101 | 王世贵老师课题组（王老师：13067779428） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | C101杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C101
基建 | C101 | 王世贵老师课题组（王老师：13067779428） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | C101杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C101
基建 | C101 | 王世贵老师课题组（王老师：13067779428） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | C101杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C101
基建 | C102 | 王世贵老师课题组（王老师：13067779428） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | C102、C103 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C102
基建 | C102 | 王世贵老师课题组（王老师：13067779428） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | C102、C103 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C102
基建 | C102 | 王世贵老师课题组（王老师：13067779428） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | C102、C103 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C102
基建 | C103 | 王世贵老师课题组 | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | C102、C103 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C103
基建 | C103 | 王老师：13067779428 | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | C102、C103 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C103
基建 | C103 |  | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | C102、C103 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C103
基建 | C104 |  |  | 380V电设计有（详新联系单），现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c104 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C105 |  |  | 380V电设计有（详新联系单），现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c105 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C110 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 进门左侧墙面6组插座，平均分布， 含1台-80度超低温冰柜，需16A插座1个 | C110.pdf |  |  | C110
基建 | C111 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 玻璃隔间墙面每隔1米1个插座 | C111.pdf |  |  | C111
基建 | C111 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 走廊南门处水槽1个 | C111.pdf |  |  | C111
基建 | C112 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 内隔间进门右侧墙面6组插座，平均分布 | C112.pdf |  |  | C112
基建 | C112 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 外隔间，增加1个16A插座，放置-80超低温冰柜 | C112.pdf |  |  | C112
基建 | C112 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c112 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C114 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c114 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C201 | 王世贵13067779428 | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | C201电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求19KW | C201
基建 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 水槽移至靠窗 | C202.pdf |  |  | C202
基建 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 去除进门边台，保留2组墙面插座（其中1个16A插座，放-80度超低温冰柜） | C202.pdf |  |  | C202
基建 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 去除原隔离墙 | C202.pdf
基建 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 进门右侧墙面1/2增加边台，余下1/2墙面加4组插座 | C202.pdf |  |  | C202
基建 | C202 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外立面窗户须增加排风扇1个 |  |  |  | C202
基建 | C203 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外窗户须增加排风扇2个；靠走廊开窗以增加采光 |  |  |  | C203
基建 | C203 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c203 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C204 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外立面窗户须增加排风扇1个；靠走廊开窗以增加采光 |  |  |  | C204
基建 | C204 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c204 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C217 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外立面窗户须增加排风扇2个 |  |  |  | C217
基建 | C217 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c217 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C218 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外立面窗户须增加排风扇2个 |  |  |  | C218
基建 | C218 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c218 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C219 | 王世贵 | 北京国马 | 整个实验室无窗，要求靠走廊一边开玻璃窗以增加采光 |  |  |  | C219
基建 | C219 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c219 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C220 | 王世贵 | 北京国马 | 整个实验室无窗，要求靠走廊一边开玻璃窗以增加采光 |  |  |  | C220
基建 | C220 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c220 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C221 | 王世贵 | 北京国马 | 整个实验室无窗，要求靠走廊一边开玻璃窗以增加采光 |  |  |  | C221
基建 | C221 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c221 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C222 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 进门左侧边台去除部分，空出3米墙面，墙面增加3组插座，其中1组为16A，放-80冰柜 | C222.pdf |  |  | C222
基建 | C222 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 进门右侧墙面，非边台位，增加1个16A插座，放小烘箱 | C222.pdf |  |  | C222
基建 | C222 | 王世贵 | 北京国马 | 整个实验室无窗，要求靠走廊一边开玻璃窗以增加采光 |  |  |  | C222
基建 | C222 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c222 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C304 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c304 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C305 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c305 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C316 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外立面窗户须增加排风扇2个 |  |  |  | C316
基建 | c316 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C317 | 王世贵 | 北京国马 | 无可通风窗户，朝外立面窗户须增加排风扇2个 |  |  |  | C317
基建 | C317 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c317 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C318 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | C319 | 辛越勇 | 北京国马 | 缺少电源插座和上下水，需要从旁边房间接通上下水 | 房间长侧侧墙都需要间隔2米安装电源插座，总功率15A以上 |  | 光照培养箱4个，落地式离心机1台（因为是大功率，需要单独一条线）；摇床2台 | C319
基建 | C319 |  |  | 380V电设计有(已预留三相电源，未设计三相插座)，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | C401 | 杜立群（汪尚） | 北京国马 | 与动物房实验室紧挨，只有一个小房间窗户，另外两个小房间无窗户 | 办公室 |  | 安装新风系统，安装3个Ø110风管驱动的新风口,办公室独立机组控制 | C401
基建 | C402 | 裴晋珍 | 北京国马 | 插座数不足 | 靠近C404房间墙壁，及门后面墙壁（见附图），PEI-基建配合清单20190509附图.pdf |  | 11台仪器（见附图） | C402
基建 | C402 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 |  |  | 存储数据电脑用 | C402
基建 | C402 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c402 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C403 | 裴老师课题组（裴老师：18868764429） | 金长安 | 甲方进线需满足WDZA-YJV-1-5*10-MR-JDG32 WC | C403电.pdf |  | 总电箱位置预留3米，实际需求16.2KW | C403
基建 | C404 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无插座 | 设备库墙面（见附图），PEI-基建配合清单20190509附图.pdf |  | 5台超净工作台，平均1.5米需装一个（见附图） | C404
基建 | C404 | 裴晋珍 | 北京国马 | 无网线 |  |  | 2台大型数据网络服务器 | C404
基建 | C416 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | c416 |  |  | 通风柜，需核实通风柜所在位置插座和上下水
基建 | C417 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 1.现场房间进水点未按照配合条件要求布置 | C417 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C417
基建 | C417 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | C417 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C417
基建 | C417 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 3.现场房间没有预留网线 | C417 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C417
基建 | C417 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 4.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | C417 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C417
基建 | C417 | 杜立群（汪尚） | 北京国马 | 与动物房实验室紧挨，大部分无窗户 | C417 杭州师范大学 施工设计（变更稿第二稿）.dwg，操作实验室 |  | 安装新风系统，安装4个Ø110风管驱动的新风口,一套系统共用一个大的回风口 | C417
基建 | C417 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | C418 | 杜立群（汪尚） | 北京国马 | 与动物房实验室紧挨，无窗户 | 仪器间 |  | 安装新风系统，安装1个Ø110风管驱动的新风口,一套系统共用一个大的回风口 | C418
基建 | C419 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 1.现场房间未预留给水点 | C419 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C419
基建 | C419 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 2.现场房间未按照配合条件预留排水点、地漏位置 | C419 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C419
基建 | C419 | 杜老师课题组（汪尚：15158063351） | 求是人工 | 3.现场配电电线缆摆放位置，请按照我方控制柜位置摆放，自吊顶以下预留5m。 | C419 杭州师范大学水电配合条件.pdf |  |  | C419
基建 | C419 | 杜立群（汪尚） | 北京国马 | 与动物房实验室紧挨，无窗户 | C419 杭州师范大学 施工设计（变更稿第二稿）.dwg，普通操作小区 |  | 安装新风系统，安装2个Ø110风管驱动的新风口,一套系统共用一个大的回风口 | C419
基建 | C419 |  |  | 380V电设计有，现场没有标识，无法确认，请复核
基建 | 总体 |  |  | 通风柜与通风系统联控系统问题的解决和施工
基建 | 纯水机房 | 倪伟敏 |  | 铺设防滑砖；排水沟加盖板；配备10A五孔插座（带防水罩）；机房需有良好的通风 |  |  | 2019年5月8日已反馈

## 非基建
类型 | 房间号 | 使用人（联系人） | 建设单位 | 现场存在问题（逐条列出） | 配套图件说明（明确定位） | 基建回复结果 | 备注
非基建 | A711 | 陈敏 | 北京国马 | 1、空间调整：办公桌在里间，实验台在外间。 | A711专任教师办公室.pdf |  |  | A711
非基建 | A-712 | 施农农 13957160251 | 北京国马 | 2．学生书桌靠墙固定安放，避免过道偏窄；3．教师办公桌如果不是下沙实验桌搬过去的话，不宜靠墙放，应离墙摆放，办公椅靠墙放（人背朝墙）； |  |  |  | A-712
非基建 | B308 | 应奇才 | 北京国马 | 靠307的边台去掉；靠309的边台确定一下上面是否有吊柜 |  |  |  | B308
非基建 | B309 | 应奇才（徐荗军） | 北京国马 | 双层钢化玻璃，金属框架做到顶；底座固定 |  |  |  | B309
非基建 | B310 | 应奇才 | 北京国马 | 二个1.5米边台，改为2米边台 |  |  |  | B310
非基建 | B312 | 应奇才（沈晨佳） | 北京国马 | 彩钢板隔断放在正中 |  |  |  | B312
非基建 | B411 | 应奇才（王明爽） | 北京国马 | 2.5米边台上加做试剂架和吊柜 |  |  |  | B411
非基建 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 缺试剂架、吊柜 | C202.pdf |  |  | C202
非基建 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 屋内所有边台均加试剂架和吊柜，边台加插座 | C202.pdf |  |  | C202
非基建 | C222 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 缺试剂架 | C222.pdf |  |  | C222
非基建 | C222 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | l 所有边台加插座 | C222.pdf |  |  | C222

## 拒接
类型 | 房间号 | 使用人（联系人） | 建设单位 | 现场存在问题（逐条列出） | 配套图件说明（明确定位） | 基建回复结果 | 备注
拒接 | C202 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 缺少纯水接入 | C202.pdf |  |  | C202
拒接 | C222 | 林隆慧高建芳 | 北京国马 | 缺少纯水接入 | C222.pdf |  |  | C222